Wykaz zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego w CLB o/Szczecin Pracownia w Koszalinie

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa składnika mienia** | **Numer inwentarzowy** | **Szacowana wartość rynkowa** | **Stan**  **składnika**  **zużyty / zbędny** |
| 1 | Analizator "FIASTAR 5000" MODUŁ I i II | ST/801/01551/2019 | 9 949,40 | Urządzenie zużyte, niesprawne - uszkodzona pompa perystaltyczna, brak części zamiennych (wężyki, zawory) z powodu wycofania z produkcji, technicznie przestarzały, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona |
| 2 | Analizator azotu Kjeldahla BÜCHI K-370, K-435, K-438-Aparat do oznaczania azotu | ST/801/02442/2019 | 22 516,21 | Urządzenie zużyte, niesprawne - uszkodzony titrator (układ miareczkowania próbki), uszkodzony skruber (odciągania par) i uszkodzone grzałki w piecu do mineralizacji, technicznie przestarzały, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona |
| 3 | Autoklaw poziomy | ST/801/01803/2019 | 5 831,79 | Urządzenie zużyte, zepsuty (uszkodzony moduł sterownika oraz sonda pomiarowa temperatury; ze względu na wiek urządzenia oraz brak możliwości wymiany modułu - nie produkuje się już takich modułów - niemożliwa naprawa), technicznie przestarzały, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona |
| 4 | Mineralizator mikrofalowy MARS | ST/801/01550/2019 | 10 219,00 | Niesprawny, uszkodzony magnetron, czujnik temperatury i czujnik ciśnienia, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona |
| 5 | Spektrometr AAS ANALYTIK JENA ZEENIT-spektrometr absorpcji atomowej | ST/801/02848/2019 | 65 811,27 | Urządzenie zużyte, uszkodzony układ / rotor zmiany lamp, brak możliwości kalibracji układu, technicznie przestarzały |
| 6 | Analizator węgla organicznego TOC | ST/801/02526/2019 | 28 685,47 | Urządzenie zużyte, niezbędna regulacja - niewielkie wycieki gazu na wlocie i wylocie do analizatora, ze względu na wycofanie z zakresu metod badawczych, nie jest i nie będzie wykorzystywany do realizacji zadań. |
| 7 | Spektrometr AAS | ST/801/02511/2019 | 71 932,47 | Urządzenie zużyte, niesprawne, uszkodzony autosampler i układ pneumatyczny zmiany techniki ETAAS / FAAS, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona |