**(nazwa i adres Wykonawcy)**

**Rozdział 8:** dostawa **refraktometru cyfrowego typu Abbego** (liczba szt.: 1 szt.) do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Poprzeczna 16, 10-282 Olsztyn,

Producent (marka)

model

rok produkcji**: nie wcześniej niż 2021 rok**, sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametrów** | **Wymagane parametry techniczne** | **Parametry techniczne ofertowe** |
|  | Odczyt pomiaru | na wyświetlaczu LCD |  |
|  | Dwie skale pomiarowe | współczynnik załamania światła - nD  % wagowy zawartości sacharozy – Brix |  |
|  | Zakres pomiarowy: | skala nD : od nie więcej niż 1,3000 do minimum 1,7100  skala Brix : od nie więcej niż 0,0 do minimum 95,0.Brix | Należy podać |
|  | Rozdzielczość | Minimum 0,0001 nD  Minimum 0,1 % Brix | Należy podać |
|  | Dokładność pomiaru: | Minimum 0,0002 nD  Minimum 0,1% Brix | Należy podać |
|  | Wbudowana kompensacja temperaturowa  dla pomiarów w skali %Brix | do 20° C |  |
|  | Zakres działania kompensacji termicznej | od nie więcej niż +5°C do minimum +50 °C | Należy podać |
|  | Automatyczna kalibracja | wymagane |  |
|  | Złącza do podłączenia ultratermostatu | wymagane |  |
|  | Dwa niezależnie regulowane źródła światła | wymagane |  |
|  | Port RS232 | wymagane |  |
|  | Regulowany układ pryzmatów achromatycznych | wymagane |  |
|  | Kontrola temperatury pryzmatu pomiarowego | wymagane |  |
|  | Świadectwo wzorcowania | Wyznaczenie współczynnika załamania światła dla: wody, cykloheksanu i chlorobenzenu |  |
|  | Autoryzowany serwis | wymagane |  |
|  | Instrukcja obsługi sprzętu w języku polskim dostarczona wraz z dostawą | wymagane |  |
|  | Instalacja, uruchomienie i przeszkolenie pracowników laboratorium z obsługi sprzętu. | wymagane |  |
|  | **Gwarancja** | **co najmniej 24 miesiące** | Należy podać |

**Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 (parametry techniczne oferowanego sprzętu) lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści przedmiotowych środków dowodowych stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w ww. tabeli.**

(kwalifikowany podpis elektroniczny/, podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionej /ych do reprezentowania Wykonawcy)