- Badania skuteczności procesów sterylizacji

/Kontrola urządzeń sterylizujących/

- Sposób przeprowadzenia kontroli procesu sterylizacji:

UWAGA: przed przeprowadzeniem kontroli należy sprawdzić datę  przydatności wskaźników. Nie należy używać przeterminowanych wskaźników.

- włożyć wskaźniki testowe do największych pakietów, które należy umieścić w miejscach najtrudniej dostępnych dla czynnika sterylizującego, na różnych poziomach sterylizatora, autoklawu lub komory sterylizującej

- przeprowadzić proces sterylizacji

- po zakończonej sterylizacji wyjąć wskaźniki, opisać miejscem położenia  w sterylizatorze  i w czasie nie  dłuższym niż 24 godz. dostarczyć do Laboratorium

- w przypadku, gdy zleceniodawca korzysta ze swoich sporotestów musi dostarczyć sporotest tej samej serii, nie poddany sterylizacji

- w celu przeprowadzenia kontroli tej serii sporotestu.

- Informacje ogólne

Próbki przyjmowane są w Pokoju Przyjmowania Próbek (101) 
od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8ºº do 10ºº .

Do każdego zestawu wskaźników należy dołączyć wypełniony formularz Zlecenia badania skuteczności procesu sterylizacji  (dostępny w p.101 i na stronie internetowej Stacji https://www.gov.pl/web/psse-wejherowo/laboratoria).

Opłata za badania ( wg cennika aktualnego cennika):

- płatna przelewem na konto PSSE w Wejherowie

nr konta 33 1010 1140 0175 2922 3100 0000,

- warunkiem przyjęcia próbki do badania jest dostarczenie kopii dowodu wpłaty

Faktura wydawana jest przy odbiorze wyników badań lub wcześniej na życzenie klienta.

Wyniki mikrobiologicznej kontroli procesu sterylizacji wydawane 
są nie wcześniej niż po 7 dniach od rozpoczęcia badania.

W przypadku gdy posiewy wskaźników są niejałowe Laboratorium niezwłocznie powiadamia o tym klienta oraz właściwego terytorialnie Państwowego Inspektora Sanitarnego.

Wyniki wydawane są w Pokoju Przyjmowania Próbek (101) 
od poniedziałku do czwartku od  8ºº do 10ºº.