Wykaz zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego w CLB O/Szczecin Pracownia w Szczecinie

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa składnika mienia** | **Numer inwentarzowy**  | **Szacowana wartość rynkowa** | **Stan techniczny****składnika** |
|  |
| 1 | Wysokoobjętościowy pobornik pyłu DIGITEL | ST/801/02291/2019 | 86 421,05 | Urządzenie zużyte, technicznie przestarzały, pobornik nie spełnia wymagań normy (rok prod. 2009) |
| 2 | Wysokoobjętościowy pobornik pyłu DIGITEL-pyłomierz wysokoprzepływowy | ST/801/02529/2019 | 53 859,65 | Urządzenie zużyte, technicznie przestarzały, pobornik nie spełnia wymagań normy (rok prod. 2008) |
| 3 | Analizator siarki w olejach | ST/801/02779/2019 | 79 704,00 | Urządzenie zużyte (rok zakupu 2010), zbędne, nie spełnia wymagań Rozporządzenia. Wymaga przeglądu serwisowego i wymiany części. Aparat nie używany od 10 lat. |
| 4 | Chromatograf cieczowy HPLC | ST/801/02490/2019 | 43 937,57 | Urządzenie zużyte (rok zakupu 2009), zbędne, niesprawne – uszkodzona pompa utrzymująca ciśnienie gazu. Brak części zamiennych. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Aparat nie używany od 4 lat. |
| 5 | Chromatograf Dionex z wyposażeniem | ST/801/01357/2019 | 12 838,54 | Urządzenie zużyte (rok zakupu 2001), zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych z powodu wycofania z produkcji. Aparat nie używany od 5 lat.. |
| 6 | Chromatograf gazowy FID/ECD | ST/801/01597/2019 | 11 344,97 | Urządzenie zużyte (rok zakupu 2003), zbędne, brak części zamiennych, technicznie przestarzałe. Występują problemy z utrzymaniem ciśnienia gazu. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Aparat nie używany od 4 lat. |
| 7 | Dwuwiązkowy spektromierz Helios | ST/801/01106/2019 | 3 837,78 | Urządzenie zużyte (rok zakupu 2002), zbędne, technicznie przestarzałe, niesprawne – brak możliwości odczytu wyników, wewnętrzny program nie łączy się z aparatem. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Aparat nie używany od 8 lat. |
| 8 | Kjeltec system 2200 I (szafa destylacyjna) | ST/801/01098/2019 | 2 886,71 | Urządzenie zużyte i technicznie przestarzałe (rok zakupu 2002), niesprawne – przeciekają zawory doprowadzające odczynniki, aparat nie odbiera pozostałości po destylacji, ulega przegrzewaniu, grozi wybuchem. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. |
| 9 | Spektrometr absorpcji atomowej ZEENIT | ST/801/02818/2019 | 49 358,46 | Urządzenie zużyte (rok zakupu 2011) zbędne. Uzyskiwane wyniki nie spełniają wymagań Rozporządzenia dotyczącego badań wody. Występują problemy z kalibracją układu, obserwuje się spadek czułości aparatu. Aparat nie używany od 5 lat. |
| 10 | Spektrometr UV1202 SHIMADZU | ST/801/01013/2019 | 1 578,18 | Urządzenie zużyte, technicznie przestarzałe (rok zakupu 1996) i zbędne. Brak części zamiennych, niesprawne – obserwuje się częste, nagłe wyłączenia aparatu podczas pracy. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Aparat nie używany od 8 lat. |
| 11 | Spektrofotometr UV-VIS CARY 50 | ST/801/01734/2019 | 7 921,02 | Urządzenie zużyte, technicznie przestarzałe (rok zakupu 2005) i zbędne. Niesprawne – pęknięta kuweta przepływowa, Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Aparat nie używany od 10 lat. Wymaga przeglądu serwisowego. |
| 12 | Chromatograf gazowy HP-5890 | ST/801800748/2019 | 4 544,46 | Urządzenie zużyte, technicznie przestarzałe (rok zakupu 1993) i zbędne. Brak części zamiennych z powodu wycofania z produkcji w 1999 r. a od 2006 r. aparatów tych się nie serwisuje. Występują problemy z kalibracją układu, ręcznym zapalaniem palnika i powtarzalnością wyników. Aparat nie jest używany od 2 lat. |