Nr sprawy: ADM.272.20.2024

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

**Formularz ofertowy**

dla Zapytania Ofertowego prowadzonego w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień publicznych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu” na dostawy pn.:

**„Dostawa** **wagi analitycznej dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu”**

**1. ZAMAWIAJĄCY:**

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu

ul. Kleczkowska 20, 50-227 Wrocław

NIP: 895-16-38-686

**2. WYKONAWCA\***

**Dane dotyczące Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:**

Nazwa: ..........................................................................................................

Siedziba/adres: ..........................................................................................................

Województwo: …….…………………………………………………………………………………………………………………….

Adres poczty elektronicznej do kontaktów: ……….………………………………………………………………………………

Numer telefonu: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Numer NIP/PESEL: ………………………………………………………………………………………………….……………………………

Numer KRS/informacja o CEIDG: ………………………………………………………………………………………………………

Osoba upoważniona do reprezentacji: ………………………………………………………………………………………………..

*\* W przypadku składania oferty wspólnej należy wymienić wszystkich wykonawców i wskazać lidera*

* + - 1. **JA (MY) NIŻEJ PODPISANY(I) OŚWIADCZAM(Y), ŻE:**

1. Oferowana cena oferty (łącznie z podatkiem VAT), za dostawę **wagi analitycznej** określonej w punkcie poniżej, wynosi:

Cof = …………………………………………… zł brutto

(słownie: ……………………………………………….……………………………………………………………………… zł brutto)

1. **Oferujemy wagę analityczną:**

Producent …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Model oferowanych **wagi analitycznej** ……………………………………………………..

zgodny z poniższą tabelą minimalnych wymagań techniczno – użytkowych:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagane parametry** | **TAK/NIE\***  **(określić)** | **Oferowane parametry (opisać)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.** | **Parametry metrologiczne:** |  |  |
|  | Obciążenie maksymalne [Max] 110g |  | - |
|  | Obciążenie minimalne [Min] 1mg |  | - |
|  | Dokładność odczytu[d] 0,01mg |  | - |
|  | Działka legalizacyjna[e] 1mg |  | - |
|  | Zakres tary - 110g |  |  |
|  | Powtarzalność standardowa [5%Max] 0,005mg |  | - |
|  | Powtarzalność standardowa [Max] 0,02mg |  | - |
|  | Minimalna naważka standardowa USP 10mg |  | - |
|  | Minimalna naważka standardowa(U=1%,k=2) 1mg |  | - |
|  | Powtarzalność dopuszczalna [5%Max] 0,012mg |  | - |
|  | Powtarzalność dopuszczalna [Max] 0,03mg |  | - |
|  | Liniowość ±0,06mg |  | - |
|  | Niecentryczność 0,06mg |  | - |
|  | Czas stabilizacji 4s |  | - |
|  | Adiustacja wewnętrzna, dwupunktowa (automatyczna) |  | - |
|  | Klasa dokładności OIML I |  | - |
| **2.** | **Parametry fizyczne** |  |  |
|  | System poziomowania automatyczny–ReflexLevelSystem |  | - |
|  | Wyświetlacz 10″graficzny kolorowy dotykowy |  | - |
|  | Komora ważenia automatyczna |  | - |
|  | Drzwi komory ważenia automatyczne |  | - |
|  | Antystatyka w komorze ważenia (wbudowany jonizator i antystatyczna powłoka szyb) |  | - |
|  | Sposób weryfikacji użytkownika przy użyciu hasła, karty RFID, czytnika linii papilarnych, mechanizmu rozpoznawania twarzy lub dowolnej ich kombinacji. |  | - |
|  | Hotspot użytkowanie wagi poprzez podłączenie do niej urządzeń np.: smartfon, tablet lub komputer. |  | - |
|  | Handy Library seria ostatnich pomiarów lub raport gotowy |  | - |
|  | System Smart Min Weight |  | - |
|  | Elementy zestawu Waga analityczna, szalka, osłona szalki, pierścień centrujący, pędzelek, pokrowiec, zasilacz sieciowy |  | - |
| **3.** | **Parametry elektryczne** |  |  |
|  | Zasilanie Adapter:100–240VAC50/60Hz1A;15VDC2,4A |  | - |
|  | 12–15VDC1,6Amax |  | - |
| **4.** | **Warunki środowiskowe** |  |  |
|  | Temperatura pracy +10–+40°C |  | - |
|  | Szybkość zmian temperatury pracy ±0,3°C/1h(±1°C/8h) |  | - |
|  | Wilgotność względna powietrza 20%–80% |  | - |
|  | Szybkość zmian wilgotności względnej powietrza ±1%/h(±4%/8h) |  | - |
| **5.** | **Dodatkowe** |  |  |
|  | Świadectwo legalizacji i świadectwo wzorcowania wydanym przez PCA, usługa w zakresie akredytacji |  | - |
|  | Książka gwarancyjna |  | - |
|  | Dokumentacja techniczna zawierająca instrukcje do wagi w języku polskim, |  | - |
|  | Wykonawca uruchomi urządzenie i przeprowadzi instruktaż stanowiskowy |  | - |
|  | Gwarancja nie mniejsza niż 24 miesiące |  | … (podać ilość miesięcy) |

1. nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 129 z późn. zm.).
2. zapoznałem (zapoznaliśmy) się z treścią Zapytania Ofertowego dla niniejszego zamówienia i akceptuję (akceptujemy) wszystkie warunki w nim zawarte,
3. gwarantuję(my) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: Zapytania Ofertowego, wyjaśnień do Zapytania Ofertowego oraz jego modyfikacjami (w przypadku wprowadzenia ich przez Zamawiającego),
4. oświadczam(my), że zapoznałem (zapoznaliśmy) się z postanowieniami umowy, określonymi w Zapytaniu Ofertowym (Załącznik - Wzór umowy), akceptuję (akceptujemy) je bez zastrzeżeń i zobowiązuję (zobowiązujemy) się, w przypadku wyboru mojej (naszej) oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
5. oświadczamy, że całość przedmiotu zamówienia wykonamy w terminie: **do 27 grudnia 2024 r.**
6. oświadczam(my), że w przypadku wyboru mojej (niniejszej) oferty, powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Zamawiający tytułem realizacji przedmiotu zamówienia,
7. oświadczam(my), że jestem (jesteśmy) związany złożoną ofertą przez okres 30 dni,
8. oświadczam(my), że wybór oferty (niepotrzebne skreślić)\*\*:

* nie będzieprowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;
* będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. W związku z tym informuję Zamawiającego o:

|  |  |
| --- | --- |
| nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego |  |
| wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku |  |
| stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie |  |

*\*\* Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w tym zakresie stosownie do treści art. 225 ust. 1 ustawy Pzp. „Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć*”. ***W takim przypadku Zamawiający w celu oceny oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.***

*(w przypadku gdy wykonawca nie skreśli żadnej pozycji i nie wypełni powyższej tabeli, zamawiający uzna, że wybór oferty wykonawcy nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług)*

1. wykonam(my) zamówienie przy udziale niżej wymienionych Podwykonawców:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa (firma) Podwykonawcy\* | Zakres prac powierzonej części zamówienia  (rodzaj czynności)\* |
|  |  |  |

\**Jeżeli Wykonawca nie przewiduje powierzenia Podwykonawcom żadnej części zamówienia w tabeli powyżej należy wpisać* ***„NIE DOTYCZY”.***

1. wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania.

*(W przypadku wskazania informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa):*

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa złożone zostały w osobnym pliku oznaczonym jako „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

|  |  |
| --- | --- |
| l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa – *jeżeli dotyczy* |
|  |  |

* 1. oświadczam, że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub art. 14 RODO\* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.[[1]](#footnote-1)\*\*

\*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

**4.** **JAKO ZAŁĄCZNIKI BĘDĄCE CZĘŚCIĄ NINIEJSZEJ OFERTY DOŁĄCZAM(Y):**

1)……………………………

2)……………………………

**Niniejszy formularz powinien zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym(**[**gov.pl**](about:blank)**) lub elektronicznym podpisem osobistym(edowód) lub podpisem odręcznym (zeskanowany dokument)**

1. \*\* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, Wykonawca może nie złożyć oświadczenia,   
   o którym mowa w pkt 16. W takim przypadku Wykonawca winien skreślić treść oświadczenia w pkt 16 [↑](#footnote-ref-1)