**(nazwa i adres Wykonawcy)**

**Rozdział 4:** dostawa **urządzenia do odparowywania próbek – koncentratora do odparowywania próbek w atmosferze azotu** (liczba szt.: 1 szt.) do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Zagnańska 91, 25-558 Kielce,

Producent (marka)

model

rok produkcji**: nie wcześniej niż lipiec 2021 r.**, sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny do pracy

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametrów** | **Wymagane parametry techniczne** | **Parametry techniczne ofertowe** |
|  | Regulacja przepływu strumienia azotu | indywidualnie dla każdego wylotu |  |
|  | Otwieranie i zamykanie dopływu azotu | indywidualnie dla każdej igły |  |
|  | Regulacja położenia igieł w urządzeniu dozującym azot | bez udziału użytkownika |  |
|  | Wyłączanie nawiewanego azotu | po zaprogramowanym czasie |  |
|  | Igły do dozowania azotu | ilość igieł i ich rozmiar odpowiednie do otworów w bloku grzejnym |  |
|  | igły ze stali nierdzewnej |  |
|  | Reduktor gazowy | z manometrem |  |
|  | Ilość otworów w bloku grzejnym | minimum 48 otworów | Należy podać |
|  | Wielkość otworów w bloku grzejnym | odpowiednia na fiolki chromatograficzne pojemności 1,5ml, wysokości 32mm, średnicy 11,6 mm |  |
|  | Termostat z możliwością grzania | do temperatury minimum 100oC | Należy podać |
|  | Dokładność wyświetlana temperatury | minimum 0,1oC | Należy podać |
|  | Wyświetlacz temperatury | aktualnej i zadanej |  |
|  | Zasilanie | sieciowe |  |
|  | Wąż przyłączeniowy do podłączenia koncentratora z punktem poboru azotu | długości minimum 4m | Należy podać |
| kompatybilny ze złączką wyjściową GYROLOK 316 DF |  |
|  | Wymiary koncentratora do odparowywania próbek w atmosferze azotu (podyktowane organizacją stanowiska pracy) | Długość: maksimum 70cm  Głębokość: maksimum 52cm  Wysokość: maksimum 130cm | Należy podać |
|  | **Gwarancja** | **co najmniej 24 miesiące** | Należy podać |
|  | Dostępność części zamiennych | minimum 10 lat | Należy podać |
|  | Szkolenie z obsługi sprzętu po zainstalowaniu w miejscu użytkowania | wymagane |  |
|  | Wniesienie, instalacja i uruchomienie sprzętu w miejscu użytkowania | wymagane |  |
|  | Oznakowanie CE | wymagane |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji drukowanej, razem z dostawą | wymagane |  |

**Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 (parametry techniczne oferowane) lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści przedmiotowych środków dowodowych stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w ww. tabeli.**

(kwalifikowany podpis elektroniczny/, podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionej /ych do reprezentowania Wykonawcy)