**Załącznik nr 2.3 do SWZ**

**Nr postępowania ADM.272.1.2024**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /**

**FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ**

**Cieplarki do hodowli kultur mikrobiologicznych**

UWAGA !

Niniejszy dokument prezentuje minimalne wymagania Zamawiającego dla **Części nr 1** Przedmiotu Zamówienia. Stanowi on równocześnie bazę dla sporządzenia przez Wykonawcę własnej specyfikacji technicznej oferowanego urządzenia.

Przy sporządzaniu przez Wykonawcę własnej specyfikacji technicznej oferowanego urządzenia, składając oświadczenia w kolumnie 3 należy podkreślić znacznik TAK, jeśli oferowane urządzenie spełnia minimalny wymóg sformułowany przez Zamawiającego. Jeżeli zamiast minimalnego wymogu sformułowanego przez Zamawiającego Wykonawca zapewnia wyższe wymagania należy to opisać w wolnych rubrykach w kolumnie 4 „Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia”.

Sporządzona przez Wykonawcę własna specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | **Wymagania minimalne  Zamawiającego** | **Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. System | Cieplarka do hodowli kultur mikrobiologicznych  2 szt. | tak |  |
| 2. Wymiary | Materiał zestawu: stal nierdzewna  Wymiary (Szerokość/Głębokość/Wysokość): 750x850x800mm +/- 100mm  - pojemność użytkowa komory (minimalna): 100l  - ilość półek: 2  - podwójne drzwi |  |  |
| 3. Temperatura | TEMPERATURA  - zakres temperatury pracy [°C]: 5°C powyżej temperatury otoczenia … +70°C  - regulacja temperatury co ... [°C]: 0,1  - stabilność temperatury w 37°C [+/-°C]: 0,1  - jednorodność temperatury w 37°C [+/-°C]: 0,3  - podwójne drzwi  - rejestrator stałego pomiaru i rejestracji temperatury wraz z wysłaniem powiadomienia w formie wiadomości SMS razie przekroczenia progu alarmowego lub przerwy w zasilaniu | tak |  |
| 4. Instalacja elektryczna | - zasilanie 230V | tak |  |
| 5.Dodatkowo | - transport, rozładunek, wniesienie i rozmieszczenie elementów systemu  - gwarancja minimum 24 m-ce  - dostępność serwisu i przeglądów okresowych po okresie gwarancyjnym | tak |  |

Wypełnia Wykonawca przy sporządzaniu własnej specyfikacji technicznej oferowanego urządzenia:

Nazwa, typ, model oferowanego urządzenia: ……………………………………………………….