Załącznik 1 IJL-02/PJL-07 data wyd. nr 2 data wyd.20.05.2022r.

....................................

pieczątka                           			    Powiatowa Stacja   Sanitarno - Epidemiologiczna w Zamościu

Oddział Laboratoryjny

ul. Peowiaków 96, 22-400 Zamość

Zlecenie badania biologicznych wskaźników skuteczności procesu sterylizacji

wg procedury badawczej PBL – 13, wyd.3 z dnia 03.10.2006r. na podstawie Instrukcji producenta testów

Dostarczam do badania testy  biologiczne  po procesie sterylizacji z dnia ............................. godz. …………............

Urządzenie sterylizacyjne rodzaj, nr:..............................................................................................................................

Zleceniodawca / Nazwa placówki, NIP........................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Adres  .............................................................................................................................................................................

Dane kontaktowe: nr telefonu…………………………………….., adres email……………………………………

Imię i nazwisko osoby eksponującej próbkę:…………………………………………………………………………..

Cel poboru: uzyskanie informacji o skuteczności procesu sterylizacji

Cel badania: uzyskanie wyniku przydatnego dla klienta, dotyczącego skuteczności procesu sterylizacji

Parametry sterylizacji:

Temperatura ................................. Czas ................................ Ciśnienie  .......................................................................

Rodzaj testu biologicznego.............................................................................................................................................

miejsce umieszczenia:                 góra   .......................      środek ......................  dół  ...................

Próbkę dostarczył: zleceniodawca/przedstawiciel zleceniodawcy*

Klient został poinformowany o:

- zachowaniu poufności informacji

- możliwości złożenia skargi

- przekazywaniu dodatnich  wyników badań właściwemu PPIS

- dysponowaniu przez Laboratorium odpowiednim sprzętem, personelem oraz doświadczeniem do realizacji               ww. zlecenia.

Odpłatność za badania wg  cennika obowiązującego w PSSE w Zamościu.

Odbiór Sprawozdania z badań:

- osobiście

- osoba upoważniona: imię i nazwisko:…………………………………………………………..……….……….………….

- proszę o przesłanie na adres e-mail**……………………………………………………..nr telefonu do wysłania KODU otwierającego plik 7ZIP………………………………………………….………………………………………………..

- proszę o przesłanie pocztą tradycyjną na adres**…………………………………………………..……………...……....

- inny…………………………………………………………………………………………………………………………..

*niepotrzebne skreślić

**Zaznaczenie opcji przesłania dokumentacji kanałem poczty elektronicznej lub tradycyjnej, jest jednocześnie akceptacją ryzyk związanych z możliwością nieuprawnionego dostępu do dokumentacji medycznej wynikających z przesyłania poczty takimi kanałami.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej PSSE w Zamościu pod adresem: https://pssezamosc.bip.gov.pl oraz w sekretariacie PSSE w Zamościu.

Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami oraz zgodność podanych danych ze stanem faktycznym

……..………………………………………………………………….………………………

data i czytelny podpis zleceniodawcy/ przedstawiciela zleceniodawcy

Wypełnia Laboratorium:

Data i godzina przyjęcia próbki................................................ kod próbki.......................................................................

Próbkę do badania przyjęła: ……………………………………………………………………………………………….

Załącznik 1 ISP – 1 / B nr wyd. 1  data wydania 02.01.2019.

Sposób postępowania z próbką  do badania biologicznych wskaźników skuteczności procesu sterylizacji

Autoklaw na parę wodną

- Test biologiczny - BBS  włożyć do największego pakietu kontrolnego reprezentatywnego dla danego

załadunku i umieścić w miejscu najtrudniej dostępnym dla czynnika sterylizującego - na dolnej półce, przy drzwiach / pokrywie

- W przypadku kontroli urządzeń o większej pojemności zakładać więcej niż 1 test biologiczny

- Przeprowadzić odpowiedni program sterylizacji

- Oznaczyć miejsce umieszczenia testu biologicznego

- Wypełnić druk zlecenia

- Dostarczyć test biologiczny - BBS   do laboratorium najlepiej w czasie nie dłuższym niż 20 godzin od zakończenia sterylizacji, w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem; dopuszcza się również czas dostarczenia nie dłuższy niż 46 godzin w przypadkach wyjątkowych

Sterylizator na suche gorące powietrze

- Test biologiczny- sporal S w ilości nie mniej niż 2 po oznaczeniu miejsca umieszczenia włożyć do środka sterylizowanego szkła / np. szalki Petriego /  lub metalowego opakowania

- Umieścić na górnej i  dolnej  półce komory  sterylizatora  w  takiej odległości od obudowy, aby   się z nią nie stykały

- Przeprowadzić odpowiedni program sterylizacji /ale przy parametrach nie niższych niż 160° C i 70 minut/

- Wypełnić druk Zlecenia

- Dostarczyć sporale S   do laboratorium najlepiej w czasie nie dłuższym niż 20 godzin od zakończenia sterylizacji .w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem , dopuszcza się również czas dostarczenia nie dłuższy niż 46 godzin w przypadkach wyjątkowych

- Częstotliwość kontroli wg zaleceń.

Należy przeprowadzić kontrolę skuteczności sterylizacji po każdej naprawie urządzenia

W przypadku, gdy test biologiczny po sterylizacji nie może być od razu dostarczony do Laboratorium to należy go przechowywać w lodówce.