SAT.272.2.2023.AC                                                                                         Załącznik nr 2.2

Szczegółowy opis wymagań/ parametrów technicznych

Chromatograf jonowy

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Spełnienie warunków TAK/NIE* |
| --- | --- | --- |
| 1. | System chromatograficzny składający się z kompaktowego chromatografu jonowego i automatycznego podajnika próbek, w których elementy stykające się z fazą ruchomą wykonane są całkowicie z materiału inertnego chemicznie i wolnego od metalu (PEEK). |  |
| 2. | Pompa, detektor konduktometryczny, supresor, kontroler tłumika jonowego, tłumik jonowy, kolumna analityczna, termostat, degazer oraz zawór nastrzykowy muszą być umieszczone w jednej kompaktowej obudowie. Komunikacja z komputerem musi odbywać się za pomocą złącza USB. |  |
| 3. | Pompa izokratyczna: - seryjna, dwutłokowowa, - ciśnienie maksymalne: co najmniej 35 MPa, - zakres przepływu: co najmniej od 0,05, - powtarzalność przepływu: < 0,1% - próżniowy system odgazowania eluentu on-line zintegrowany z modułem pompy |  |
| 4. | Termostatowanie kolumn chromatograficznych w zakresie co najmniej od 5oC powyżej temperatury pokojowej do co najmniej 60oC. |  |
| 5. | Cyfrowy detektor konduktometryczny kompatybilny z tłumikami jonowymi: - automatyczne dostrajanie zakresu pomiarowego detektora w zależności od wielkości rozpoznawanego sygnału, - zakres pomiarowy: co najmniej od 0 do15 000 µS, - ciśnienie robocze celi co najmniej 5 MPa, - termostatowana cela pomiarowa w - zakresie co najmniej od 7oC powyżej temperatury pokojowej do co najmniej 50oC. |  |
| 6. | Kolumna analityczna (4 x 250 mm) z kolumną ochronną (4 x 50 mm) do analizy anionów nieorganicznych (F, Cl, Br, NO2, NO3, PO4 i SO4): - wykonanie z PEEK-u, - ciśnienie robocze co najmniej 25 MPa włącznie, - zarówno kolumna analityczna jak i kolumna ochronna muszą być wypełnione żywicą na bazie kopolimerów organicznych, - kompatybilna z fazami ruchomymi o pH w zakresie co najmniej od 0 do 12 oraz rozpuszczalnikami organicznymi, |  |
| 7. | Tłumik/wzmacniacz anionowy kontrolowany i diagnozowany z poziomu oprogramowania: - typu membranowego, - pracujący w układzie ciągłej regeneracji z wykorzystaniem procesu elektrolizy wody, - pracujący bez konieczności podawania agresywnych odczynników, np.: kwasu siarkowego, - pojemności tłumienia co najmniej 200 µeq/min, - objętość martwa poniżej 50 µl. |  |
| 8. | Automatyczny podajniki próbek: - pojemność co najmniej 50 pozycji na fiolki, - zapewniający wielokrotne podawanie próbki z tej samej probówki, - filtracja każdej próbki, - 250 szt. naczyniek wykonanych z polipropylenu, - 250 szt. filtrów nastrzykawkowych - komunikacja z komputerem za pomocą złącza USB. |  |
| 9. | Oprogramowanie chromatograficzne do sterowania pracą, zbierania, analizy, przechowywania i przetwarzania danych oraz komputer o konfiguracji optymalnej do obsługi chromatografu. Preferowane oprogramowanie Chromeleon 7.2 lub równoważne. Program musi umożliwiać: - przeprowadzenie analizy jakościowej i ilościowej oraz kalibracji, - wbudowane gotowe programy sterujące wraz z metodą analityczną dla kolumn oferowanych przez producenta lub aplikacji producenta, - możliwość tworzenia wykresów zmian parametrów pracy chromatografu oraz wyników chromatograficznych (np. ciśnienie, stosunek sygnału do szumu, czas retencji, powierzchnia piku) w czasie od 1 dnia do 12 miesięcy, - generację listy kontrolnej parametrów chromatograficznych i zdarzeń systemowych dla każdego chromatografu, - komunikację z elementami systemu za pomocą złącza USB, - współpracę z komputerem o parametrach minimalnych: procesor i5, dysk twardy SSD 256 GB, DVD +/- RW, pamięć RAM 8 GB, monitor LCD 21,5", klawiatura, mysz optyczna, drukarka laserowa kolorowa, system operacyjny Windows 10 lub 11 Professional lub równoważny oraz pakiet Office lub równoważny, - UPS do podtrzymywania pracy całego systemu przez 1h. |  |
| 10. | Wyposażenie dodatkowe: - standard 7-anionowy zgodny z ISO 17034 (2 szt.), lub równoważny - koncentrat eluentu dedykowany do oferowanej kolumny o objętości co najmniej 500 ml (1 szt.). |  |
| 11. | Wymagania dotyczące uruchomienia i obsługi serwisowej: - system zasilany za pomocą zasilania jednofazowego (230 V, 50 Hz), - dostawa, montaż i uruchomienie oraz ustawienie aplikacji oznaczania anionów zgodnie z normą PN-EN ISO 10304-1 lub równoważną - szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w cenie oferty (czas szkolenia wieloetapowego – minimum 12h), - instrukcja obsługi w języku polskim obejmująca informacje niezbędne do prawidłowej obsługi przez użytkownika, - zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oferowanego sprzętu, - oferowana aparatura musi być fabrycznie nowa, - okres gwarancji na chromatograf jonowy: minimum 24 miesiące od daty instalacji, okres gwarancji na części zużywalne: minimum 3 miesiące. - wsparcie i bezpłatna aktualizacja oprogramowania |  |

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny