Nr sprawy: ADM.272.17.2024

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

**Formularz ofertowy**

dla Zapytania Ofertowego prowadzonego w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień publicznych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu” na dostawy pn.:

**„****Dostawa autoklawu laboratoryjnego”**

**1. ZAMAWIAJĄCY:**

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu

ul. Kleczkowska 20, 50-227 Wrocław

NIP: 895-16-38-686

**2. WYKONAWCA\***

**Dane dotyczące Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:**

Nazwa: ..........................................................................................................

Siedziba/adres: ..........................................................................................................

Województwo: …….…………………………………………………………………………………………………………………….

Adres poczty elektronicznej do kontaktów: ……….………………………………………………………………………………

Numer telefonu: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Numer NIP/PESEL: ………………………………………………………………………………………………….……………………………

Numer KRS/informacja o CEIDG: ………………………………………………………………………………………………………

Osoba upoważniona do reprezentacji: ………………………………………………………………………………………………..

*\* W przypadku składania oferty wspólnej należy wymienić wszystkich wykonawców i wskazać lidera*

* + - 1. **JA (MY) NIŻEJ PODPISANY(I) OŚWIADCZAM(Y), ŻE:**

1. Oferowana cena oferty (łącznie z podatkiem VAT), za dostawę autoklawu laboratoryjnego określonego w punkcie poniżej, wynosi:

Cof = …………………………………………… zł brutto

(słownie: ……………………………………………….……………………………………………………………………… zł brutto)

1. **Oferujemy autoklaw:**

Producent …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Model oferowanego autoklawu ………………………………………………………………………………………………………..

zgodny z poniższą tabelą minimalnych wymagań techniczno–użytkowych:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagane parametry** | **TAK/NIE\***  **(określić)** | **Oferowane parametry (opisać)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. 1) | autoklaw wolnostojący, z pionową, cylindryczną komorą sterylizacyjną o średnicy co najmniej 40 cm |  | … (podać średnicę komory) |
|  | Głębokość komory sterylizacyjnej w zakresie 60-65 cm. Dostęp do komory sterylizacyjnej na wysokości nie większej niż 95 cm. |  | … (podać głębokość)  … (podać wysokość) |
|  | Pojemność użytkowa 80 l (+/- 5l). |  | … (podać pojemność w l) |
|  | Dwuścienna komora sterylizacyjna wykonana z polerowanej elektrolitycznie stali nierdzewnej. |  | - |
|  | Obudowa ze stali malowanej proszkowo, łatwej do utrzymania w czystości. |  | - |
|  | Zintegrowany generator pary z funkcją automatycznego pobierania wody z sieci zewnętrznej. |  | - |
|  | Funkcja automatycznego czyszczenia generatora pary po każdym cyklu sterylizacji. |  | - |
|  | Brak elementów grzejnych w komorze autoklawu. |  | - |
|  | Możliwość programowania temperatury sterylizacji co najmniej w zakresie 98°C – 135°C oraz czasu sterylizacji. |  | … (podać zakres temperatury) |
|  | Na wyposażeniu czujnik referencyjny pozwalający na pomiar temperatury sterylizowanego płynu. Czujnik wraz ze świadectwem wzorcowania otrzymanym przez laboratorium akredytowane przez PCA (usługa w zakresie posiadanej akredytacji). |  | - |
|  | Termoblokada zgodna z IEC 61010-2-43 zabezpieczająca użytkownika przed poparzeniem gorącą cieczą. |  | - |
|  | Możliwość programowania czasu sterylizacji. |  | - |
|  | Czas sterylizacji mierzony w oparciu o ciśnienie panujące w komorze autoklawu. |  | - |
|  | Włącznik czasowy pozwalający na uruchomienie sterylizatora w czasie nieobecności użytkowników poprzez podanie daty oraz godziny. |  | - |
|  | Automatyczne sterowanie mikroprocesorowe. |  | - |
|  | Zintegrowany nadzór nad procesem sterylizacji z automatyczną analizą błędów. |  | - |
|  | Programy do sterylizacji płynów, instrumentów i odpadów mikrobiologicznych. |  | - |
|  | Wyświetlacz LCD umieszczony w miejscu widocznym dla osoby obsługującej przy zamkniętej i otwartej pokrywie autoklawu. |  | - |
|  | Automatyczne zamykanie pokrywy komory bez stosowania systemów pneumatycznych. Pokrywa bez wystających uchwytów. |  | - |
|  | 2-stopniowy system zamykania pokrywy z zabezpieczeniem chroniącym przed przytrzaśnięciem ręki. |  | - |
|  | System szybkiego chłodzenia wodą - zintegrowany płaszcz wodny o stałej grubości. |  | - |
|  | System recyrkulacji wody chłodzącej i brak konieczności stosowania zmiękczaczy wody do systemu chłodzenia. |  | - |
|  | System prostej i frakcjonowanej próżni wstępnej z możliwością programowania parametrów. |  | - |
|  | System suszenia próżniowego z możliwością programowania parametrów, który wykorzystuje właściwości grzewcze płaszcza komory autoklawu. |  | - |
|  | Pompa próżniowa jednofazowa, pozwalająca na bezproblemową instalację autoklawu w dowolnym układzie faz w gnieździe zasilającym |  | - |
|  | Na wyposażeniu autoklawu co najmniej jeden kosz druciany ze stali nierdzewnej o wysokości co najmniej 25 cm. |  | …  (podać ilość koszty) |
|  | Możliwość instalacji autoklawu w wersji poziomej, z pokrywą otwieraną do przodu bez dodatkowych nakładów inwestycyjnych i ingerencji producenta. |  | - |
|  | Moc wytwornicy pary co najmniej 6,5 kW |  | … (podać) |
|  | Zasilanie 3N~400V/50Hz |  | - |
|  | Autoklaw w wersji pionowej nie może przekraczać wymiarów zewnętrznych 75 x 60 cm (szerokość x głębokość) z zamkniętą oraz otwartą pokrywą. |  | … (podać szerokość x głębokość) |
|  | Gwarancja: minimum 36 miesięcy. |  | … (podać ilość miesięcy) |
|  | Komplet dokumentów koniecznych i wystarczających do zarejestrowania urządzenia w UDT. |  | - |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. |  | - |
|  | Podłączenie autoklawu do ciśnieniowego systemu demineralizacji wody będącego w posiadaniu Zamawiającego. |  | - |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla oferowanego autoklawu. Wymagane jest załączenie listu autoryzacyjnego dla serwisu wystawionego przez producenta. |  | - |
|  | Uruchomienie autoklawu i przeprowadzenie instruktażu dla użytkowników oraz wydanie certyfikatów przez autoryzowany serwis producenta. |  | - |
|  | Wykonanie dwóch bezpłatnych przeglądów technicznych w okresie gwarancji przez autoryzowany serwis producenta. |  | - |
|  | Wykonanie wzorcowania autoklawu przy użyciu czujników (w zakresie pomiaru temperatury, ciśnienia) przez laboratorium akredytowane przez PCA (usługa w zakresie posiadanej akredytacji) dla wybranych przez użytkownika programów przy określonym wsadzie (2 procesy) |  | - |
|  | Dostępność części zamiennych minimum 10 lat. |  | - |

1. nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 129 z późn. zm.).
2. zapoznałem (zapoznaliśmy) się z treścią Zapytania Ofertowego dla niniejszego zamówienia i akceptuję (akceptujemy) wszystkie warunki w nim zawarte,
3. gwarantuję(my) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: Zapytania Ofertowego, wyjaśnień do Zapytania Ofertowego oraz jego modyfikacjami (w przypadku wprowadzenia ich przez Zamawiającego),
4. oświadczam(my), że zapoznałem (zapoznaliśmy) się z postanowieniami umowy, określonymi w Zapytaniu Ofertowym (Załącznik - Wzór umowy), akceptuję (akceptujemy) je bez zastrzeżeń i zobowiązuję (zobowiązujemy) się, w przypadku wyboru mojej (naszej) oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
5. oświadczam(my), że akceptuję (akceptujemy) warunki płatności określone przez Zamawiającego w Zapytaniu Ofertowym,
6. oświadczamy, że całość przedmiotu zamówienia wykonamy w terminie: **do 27 grudnia 2024 r.**
7. oświadczam(my), że w przypadku wyboru mojej (niniejszej) oferty, powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Zamawiający tytułem realizacji przedmiotu zamówienia,
8. oświadczam(my), że jestem (jesteśmy) związany złożoną ofertą przez okres 30 dni,
9. oświadczam(my), że wybór oferty (niepotrzebne skreślić)\*\*:

* nie będzieprowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;
* będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. W związku z tym informuję Zamawiającego o:

|  |  |
| --- | --- |
| nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego |  |
| wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku |  |
| stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie |  |

*\*\* Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w tym zakresie stosownie do treści art. 225 ust. 1 ustawy Pzp. „Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć*”. ***W takim przypadku Zamawiający w celu oceny oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.***

*(w przypadku gdy wykonawca nie skreśli żadnej pozycji i nie wypełni powyższej tabeli, zamawiający uzna, że wybór oferty wykonawcy nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług)*

1. wykonam(my) zamówienie przy udziale niżej wymienionych Podwykonawców:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa (firma) Podwykonawcy\* | Zakres prac powierzonej części zamówienia  (rodzaj czynności)\* |
|  |  |  |

\**Jeżeli Wykonawca nie przewiduje powierzenia Podwykonawcom żadnej części zamówienia w tabeli powyżej należy wpisać* ***„NIE DOTYCZY”.***

1. wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania.

*(W przypadku wskazania informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa):*

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa złożone zostały w osobnym pliku oznaczonym jako „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

|  |  |
| --- | --- |
| l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa – *jeżeli dotyczy* |
|  |  |

* 1. oświadczam, że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub art. 14 RODO\* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.[[1]](#footnote-1)\*\*

\*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

**4.** **JAKO ZAŁĄCZNIKI BĘDĄCE CZĘŚCIĄ NINIEJSZEJ OFERTY DOŁĄCZAM(Y):**

1)……………………………

2)……………………………

**Niniejszy formularz powinien zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym(**[**gov.pl**](about:blank)**) lub elektronicznym podpisem osobistym(edowód) lub podpisem odręcznym (zeskanowany dokument)**

1. \*\* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, Wykonawca może nie złożyć oświadczenia,   
   o którym mowa w pkt 16. W takim przypadku Wykonawca winien skreślić treść oświadczenia w pkt 16 [↑](#footnote-ref-1)